## Лист1
Приложение №1
по статье расходов "Приборы для остальных видов измерений"
№ | Полное наименование закупаемого товара, работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Техническая характеристика | Выделенная сумма на закупку в соответствии с планом закупок |  |  |  | Другие сведения на товары имеющие индивидуальные особенности | от Поставщика
[6 empty] | Стоимость без НДС и НсП | Сумма НсП 1% | Сумма НДС 12% | Всего стоимость (сом) |  | цена | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Амперметр постоянного тока типа М42300 | шт | 2 | 3702.6 | Щитовые стрелочные приборы. Размеры лицевой панели, мм - 80х80; Длина шкалы, мм, не менее - 56; Класс точности - 1,5; Степень защиты IP - пылезащ. IP50 или пылебрызгозащ. IP54 (для приборов М42300 с приемкой «Морской регистр» - IP54); Масса, кг, не более - 0,2; Диапазон измерений - 100А; Способ включения - С наружным шунтом на 75 мВ и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом; нормальное положение - вертикальное. Циферблаты и шкалы приборов в габаритах 80х80, мм выполняются в соответствии с ГОСТ 5365. (м) - повышенные механические характеристики эксплуатации. Необходимые документы: Паспорт, Руководство по эксплуатации. Первичная гос.поверка на СИ | 7405.2 | 74.052 | 888.624 | 8367.876
2 | Амперметр Э47 200/5А | шт | 4 | 2227.5 | Номинальное конечное значение шкалы: 200А. Диапазон измерения: 0-200А. Класс точность 1,5. Тип напряжения: переменный (АС). Модель исполнения: на переднюю панель. Ширина 96мм. Высота 96мм. IPA10-6-0200-E. Амперметр типа Э47 аналоговый электромагнитный электроизмерительный прибор, предназначен для измерения силы тока в электрических цепях переменного тока. Необходимые документы: Паспорт, Руководство по эксплуатации. Первичная гос.поверка на СИ. | 8910 | 89.1 | 1069.2 | 10068.3
3 | Амперметр Э47 300/5А | шт | 3 | 2227.5 | Класс точность 1,5 300/5А через трансформатор тока, IPA10-6-0300-E, Код PC195530 IEK род тока переменный, ГОСТ 30012.1,8711, 22261 ТУ4223-023-18461115-2008, габаритные размеры 96х96мм. Амперметр типа Э47 аналоговый электромагнитный электроизмерительный прибор, предназначен для измерения силы тока в электрических цепях переменного тока. Необходимые документы: Паспорт, Руководство по эксплуатации. Первичная гос.поверка на СИ. | 6682.5 | 66.825 | 801.9 | 7551.225
4 | Вольтметр постоянного напряжения типа М42300 | шт | 2 | 3702.6 | Щитовые стрелочные приборы. Размеры лицевой панели, мм - 80х80; Длина шкалы, мм, не менее - 56; Класс точности - 1,5; Степень защиты IP - пылезащ. IP50 или пылебрызгозащ. IP54 (для приборов М42300 с приемкой «Морской регистр» - IP54); Масса, кг, не более - 0,2; Диапазон измерений - 500В; Способ включения - Непосредственно; нормальное положение - вертикальное. Циферблаты и шкалы приборов в габаритах 80х80, мм выполняются в соответствии с ГОСТ 5365. (м) - повышенные механические характеристики эксплуатации. Необходимые документы: Паспорт, Руководство по эксплуатации. Первичная гос.поверка на СИ. | 7405.2 | 74.052 | 888.624 | 8367.876
5 | Вольтметр Э47 | шт | 9 | 2534.4 | Класс точность 1,5, Конечные значения диапазонов измеренияи 600В, IPA10-6-0600-E, Код PC195530 ГОСТ 30012.1,8711, 22261 ТУ4223-023-18461115-2008, IEK род тока переменный, габаритные размеры 96х96мм. Необходимые документы: Паспорт, Руководство по эксплуатации. Первичная гос.поверка на СИ. | 22809.6 | 228.096 | 2737.152 | 25774.848
6 | Миллиамперметр М4264М.3 | шт | 4 | 6048.9 | Миллиамперметры щитовые М4264, предназначены для измерения силы тока в электрических цепях постоянного тока. По условиям эксплуатации приборы относятся к группе 6 ГОСТ 22261-94 и предназначены для работы при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 60°С и относительной влажности 95% при температуре 35°С. Диапазон измерений 0-20мА. Способ подключения: Непосредственно. Класс точности 1,5. Габаритный размер 120х120мм. ТУ 25-7504.132-2007. Необходимые документы: Паспорт, Руководство по эксплуатации. Первичная гос.поверка на СИ. | 24195.6 | 241.956 | 2903.472 | 27341.028
7 | Преобразователь мощности Е849ЕР1 | шт | 2 | 28957.5 | Диапазон измерений входного сигнала: Ток 0...1 А; Междуфазное Напряжение 100В. Диапазон изменений выходного сигнала: -5...0...5 мА; Питание - от измерительной цепи. Класс точности 0,5. Габаритные размеры 120х80х120 мм Масса, не более 0,9 кг. Комплект поставки: - Преобразователь измерительный Е849ЕР1 с первичной гос.поверкой. - Паспорт. - Руководство по эксплуатации (прилагается к каждым 50-ти преобразователям или к отдельной поставке). - Упаковка индивидуальная. - Фиксатор (установлен на корпусе преобразователя). ТУ 4227-006-49501860-02. | 57915 | 579.15 | 6949.8 | 65443.95
8 | Частотамер Ц42304 | шт | 1 | 12771 | Диапазон измерения: 45…55 Гц. Класс точности: 0,5. Размеры лицевой части: 120х120х95мм. Вырез в щите: 112х112 мм, Способ включения: через трансформатор на напряжение 100 V, Вес: не более 0,65 кг, Температура: -40 … +50 град С. Частотомеры Ц42304 выполнены на основе электронного преобразователя входного сигнала в сигнал постоянного тока и магнитоэлектрического прибора с внутрирамочным магнитом и подвижной частью на кернах, размещенных в одном корпусе. ТУ 25-7504.163-2002, ГОСТ 7590-93. Необходимые документы: Паспорт, Руководство по эксплуатации. Первичная гос.поверка на СИ. | 12771 | 127.71 | 1532.52 | 14431.23
9 | Амперметр Э47 100/5А | шт | 2 | 2227.5 | Класс точность 1,5. 100/5А через трансформатор тока, IPA10-6-0100-E, Код PC195530 IEK род тока переменный, ГОСТ 30012.1,8711, 22261 ТУ4223-023-18461115-2008, габаритные размер 96х96мм. Амперметр типа Э47 аналоговый электромагнитный электроизмерительный прибор, предназначен для измерения силы тока в электрических цепях переменного тока. Необходимые документы: Паспорт, Руководство по эксплуатации. Первичная гос.поверка на СИ. | 4455 | 44.55 | 534.6 | 5034.15
| ИТОГО: | [7 empty] | 172380.483
Адрес и место поставки: Кыргызская Республика Жалал-Абадская область, Токтогульский район Камбаратинская ГЭС-2.
Условия поставки (ИНКОТЕРМС-2010) DDP
Упаковка: Заводская
Поставщик ______________________________________
мп